## Sheet1
1、符合2016版TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》 | 1．TSG 24《氧舱安全技术监察规程》； | 1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》
2、执行GB/T12130-2020《氧舱》国家标准 | 2．TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》； | 2、GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》
3、GB150-2011《压力容器》国家标准 | 3．GB/T 12130-2020《氧舱》； | 3、GB/T 12130-2020《氧舱》
4、《压力容器安全技术监察规程》 | 4．JB 4732《钢制压力容器－分析设计标准》； | 4、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》
5、GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求 | 5．符合ISO9000质量管理体系认证要求。 | 5、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
6、具备CMD医疗器械产品认证和质量管理体系认证资格 | 6．GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求； | 6、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》
| 7．NB/T47013-2015《承压设备无损检测》； | 7、GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》
| 8．GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》； | 8、GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》
| 9．GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》； | 9、满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求
10．GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》；
11．满足国家食品药品监督管理局产品检测要求。

## Sheet2
序号 | 招标要求 | 投标响应
一 | 基本要求 | /
1 | 数量：1套 | /
2 | 适用于神经内科、神经外科等对缺氧、缺血性疾病，或由于缺氧、缺血引起的一系列疾病的治疗
二 | 主要功能及参数 | /
1 | 执行标准： | /
1.1 | 1、TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》
2、GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》
3、GB/T 12130-2020《氧舱》
4、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
5、GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》
6、满足特种设备和质控中心的其它各项要求
2 | 主要技术要求： | /
2.1 | 舱体部分 | /
2.1.1 | 氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计
2.1.2 | 舱体规格：舱体直径≥3.2米，长度≥9米
2.1.3 | 最高工作压力：≥0.2 MPa
2.1.4 | 治疗人数：≥16人，治疗舱≥12人，过渡舱≥4人，人均舱容：≥3m³
2.1.5 | 舱门尺寸及数量：≥1.2米，数量：4个
2.1.6 | 舱门开门方式：电动平移
2.1.7 | 高档座椅：治疗舱≥12套，过渡舱≥4套，采用高靠背角度可调双扶手座椅（座椅面料阻燃等级不低于B1级），当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放ICU病床，要求座椅可以固定和拆卸后移动，配座椅套2*16套
2.1.8 | 列出舱内照明方式和数量
2.1.9 | 列出观察窗透光尺寸及数量
2.1.10 | 列出供氧方式和排氧方式
2.1.11 | 列出加减压操作控制方式
2.1.12 | 每舱设置氧舱无断点生物电导联装置，要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠
2.1.13 | 每舱室均配设药品柜1套，输液吊架≥1套
2.1.14 | 舱内音响扬声器4套，每舱2套
2.2 | 操作控制台 | /
2.2.1 | 控制台采用专业型材加工，将设备所有功能集中在控制台上统一控制，要求控制台设备配置齐全，分区合理，具有人性化理念。
2.2.2 | 加减压操作阀门（带刻度手轮）4套
供排氧操作阀门（带刻度手轮）4套
压力显示系统7套
供气压力表1只
普通压力表2只
精密压力表2只
消防水压力表1只
供氧压力表1只
氧舱专用对讲机2台
网络机顶盒1台
电气控制系统1套
流量计16套+急救供氧装置3套+呼吸机供氧接口2套+呼吸机流量计2套
取样流量计2套
取样阀2套
触摸屏控制系统2套
氧气稳压分配管2套
温湿度变送器2套
测氧仪2台
逆变电源1台
隔离变压器1套
2.2.3 | 安全阀和压力表配2套（1用1备）
2.3 | 压力调节系统 | /
2.3.1 | 空压机：2台
2.3.2 | 储气罐2台
2.3.3 | 配冷干机2台
2.3.4 | 配油水分离器2台、空气过滤器2台，进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准；配置加压消音装置,治疗舱、过渡舱各1套
2.3.5 | 采用气、电动调节阀门技术
2.4 | 呼吸气系统 | /
2.4.1 | 采用多功能吸氧装置≥16套，具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引和应急呼叫六种功能
2.5 | 氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统 | /
2.5.1 | 设置空气质量检测装置1台，可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物，同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，可手动切换不同舱室进行检测，满足进舱气体质量检测需要
2.5.2 | 吸附干燥机工作压力≥16bar
2.6 | 舱内环境调节系统 | /
2.6.1 | 舱内空调采用吸顶式分体冷暖空调，包含治疗舱和过渡舱
2.7 | 监控系统 | /
2.7.1 | 列出彩色电视摄像监视系统和彩色液晶显示器品牌和数量
2.8 | 消防系统 | /
2.9 | 计算机自动化操作控制系统 | /
2.9.1 | 1、医疗方案程序化自动控制
2、加减压系统程序化自动控制
3、排氧系统程序化自动控制
4、多种医疗方案的优化选择
5、具有人机界面，方便控制，易于修改
6、对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录
7、具有语音提示功能
8、具有安全锁定氧浓度功能
9、具有故障报警自检功能
10、具有自动稳压功能
11、具有数据记录功能
12、采用空气加压氧舱计算机自动化控制与安全检测系统
2.1 | 应急安全项目 | /
2.10.1 | 1、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置
2、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置
3、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记
4、舱内饰装用材达B1级以上消防等级
2.10.2 | 配应急箱1套，包含水剂灭火器*2、灭火毯*1、浓烟逃生袋*20、指挥棒*1、LED手电筒*1、扩音器*1、哨子*1、楼层疏散图*1